## DynamicUnit
Parameter Unique ID | Parameter Unique ID2 | Parameter Protocol ID | Parameter Name | Mindary Private Code OBX-3.1 | Mindray Private Reference ID OBX-3.2 | ISO Code OBX-3.1 | ISO Reference ID OBX-3.2 | OBX-4 | OBX-5.1 | OBX-5.2 | OBX-5.3 | Parameter Module | Parameter Unit (Used Option) | Used (Req/Opt) | Parameter Description | Parameter Comment | Private Code Available in Protocol Rev A | ISO Code Available in Protocol Rev A | Private Code Available in Protocol Rev 1.0 | ISO Code Available in Protocol Rev 1.0 | Private Code Available in Protocol Rev 5.0 | ISO Code Available in Protocol Rev 5.0 | Conditions | Transformation | Scope | Device Parameter Accessibility (A7) | Common Charting Variables | A3 | A5 | A7 | Variable Internal ID | Capsule Variable ID | Variable Label | Variable Group | Variable Unit Group | Unit Code | Unit Alias | Data Type | Identifiers | Attributes | Variable Instances | Test Method | Comments | OBX-2 | OBX-3-1 | OBX-3-2 | OBX-3-3 | OBX-4-1 | OBX-6-1 | OBX-6-2 | OBX-6-3 | OBX-11 | NodeID | Value CLBS | Value | UnitCode | SourceID | DynamicUnit | NonSignificant | Flags | LowerAlarmLimit | UpperAlarmLimit | DeviceTime | MeasurementTime
600710 | 600710 | 52520 | EtCO2 |  |  | 151708 | MDC_CONC_AWAY_CO2_ET | 1.4.1.C |  |  |  | AG | mmHg |  | EtCO2 | EtCO2 |  | N |  | Y |  | Y | $OBX-3-1 == "151708" | number($OBX-5-1) | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | 120030 | 20 | End Tidal CO2 (EtCO2) | VitalSigns | Pressure | 0 | UNIT_UNKNOWN | Double |  | Value DeviceTime*100710 DynamicUnit*122900 NonSignificant*123600 MeasurementTime*123900 | 1 | Auto |  | 1 | A | MDC_CONC_AWAY_CO2_ET | MDC | 1.4.1.151708 | 265216 | MDC_DIM_L_PER_MIN | MDC | F | Room1 | 20.01 | 20.01 | 32
600710 | 600710 | 52520 | EtCO2 |  |  | 151708 | MDC_CONC_AWAY_CO2_ET | 1.4.1.C |  |  |  | AG | mmHg |  | EtCO2 | EtCO2 |  | N |  | Y |  | Y | $OBX-3-1 == "151708" | number($OBX-5-1) | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | 120030 | 20 | End Tidal CO2 (EtCO2) | VitalSigns | Pressure | 0 | UNIT_UNKNOWN | Double |  | Value DeviceTime*100710 DynamicUnit*122900 NonSignificant*123600 MeasurementTime*123900 | 1 | Auto |  | 2 | B | MDC_CONC_AWAY_CO2_ET | MDC | 1.4.1.151708 | 263762 | MDC_DIM_MILLI_L | MDC | F | Room2 | 20.02 | 20.02 | 26
600710 | 600710 | 52520 | EtCO2 |  |  | 151708 | MDC_CONC_AWAY_CO2_ET | 1.4.1.C |  |  |  | AG | mmHg |  | EtCO2 | EtCO2 |  | N |  | Y |  | Y | $OBX-3-1 == "151708" | number($OBX-5-1) | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | 120030 | 20 | End Tidal CO2 (EtCO2) | VitalSigns | Pressure | 0 | UNIT_UNKNOWN | Double |  | Value DeviceTime*100710 DynamicUnit*122900 NonSignificant*123600 MeasurementTime*123900 | 1 | Auto |  | 3 | C | MDC_CONC_AWAY_CO2_ET | MDC | 1.4.1.151708 | 266048 | MDC_DIM_CM_H2O | MDC | F | Room3 | 20.03 | 20.03 | 39
600710 | 600710 | 52520 | EtCO2 |  |  | 151708 | MDC_CONC_AWAY_CO2_ET | 1.4.1.C |  |  |  | AG | mmHg |  | EtCO2 | EtCO2 |  | N |  | Y |  | Y | $OBX-3-1 == "151708" | number($OBX-5-1) | 1 | 2 | 2 | Y | Y | Y | 120030 | 20 | End Tidal CO2 (EtCO2) | VitalSigns | Pressure | 0 | UNIT_UNKNOWN | Double |  | Value DeviceTime*100710 DynamicUnit*122900 NonSignificant*123600 MeasurementTime*123900 | 1 | Auto |  | 4 | D | MDC_CONC_AWAY_CO2_ET | MDC | 1.4.1.151708 | 264320 | MDC_DIM_SEC | MDC | F | Room4 | 20.04 | 20.04 | 4